附件3

项目采购需求

项目1：

医用空气加压氧舱（10人仓)（平底仓）

- 一、项目概况：

- 1、用途：各类患者的综合康复治疗，主要包括：

- （1）神经系统康复：脑卒中（缺血性/出血性）后遗症、脑外伤后综合征、缺血缺氧性脑病、脊髓损伤、周围神经损伤等引起的运动功能障碍、感觉障碍、语言/吞咽功能障碍及认知功能下降的康复。

- （2）促进神经可塑性：通过高压氧改善脑组织氧合、减轻脑水肿、促进侧支循环建立、激活处于“缺血半暗带”的神经元，为康复训练（物理治疗、作业治疗、言语治疗等）创造更好的神经功能恢复基础。

- （3）慢性缺血缺氧性疾病：如椎基底动脉供血不足、脑动脉硬化伴脑供血不足所导致的眩晕、记忆力减退、行走不稳等。

- （4）创面修复与骨康复：糖尿病足、压疮（褥疮）、术后切口不愈合、放射性损伤、骨折延迟愈合或不愈合、股骨头坏死早期等。

- （5）感觉神经性损伤：突发性耳聋、耳鸣、面神经炎（Bell麻痹）、视神经损伤等。

- （6）其他康复适应症：一氧化碳中毒后继发脑病、放射性脑病、心肺复苏后脑康复、慢性疲劳综合征、运动损伤及过度训练综合征等。

- （7）支持危重症早期康复：可同时满足携带呼吸机、监护仪的危重患者（如脑外伤急性期后、气管切开术后）在舱内进行早期高压氧治疗，为后续综合康复争取时间窗口。

- 2、数量：1台（含氧舱主机及全部配套系统）

二、产品要求：

- 产品须为全新的、未曾使用的医用空气加压氧舱，具备NMPA（原CFDA）医疗器械注册证，且注册证上的产品名称及型号应与投标产品一致。

- 提供设备制造商的特种设备生产许可证（A5级固定式压力容器制造资质），设备须满足以下执行标准（不限于）：

- GB/T 12130-2020《氧舱》国家标准

- TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》

- GB/T 150-2011《压力容器》国家标准《固定式压力容器安全技术监察规程》

- GB 9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》

- GB 50751-2020《医用气体工程技术规范》

- GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》

- NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

- GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

- 舱体结构形式为一舱两室四门式10人仓（6人治疗舱+4人过渡舱）或12人仓（8人治疗舱+4人过渡舱），采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度≤3400mm，便于放置于地面楼层，无需特殊地基开挖。

- 三、供氧方式：采用双路供氧设计：1.主路：与医院现有中心供氧系统对接，作为日常治疗主供氧源；2.备路：配置独立氧气汇流排（含2组×5瓶40L氧气瓶），作为备用或应急供氧源，当中心供氧压力不足或检修时自动/手动切换。

- 四、供氧对接要求：

- 1.负责设计并实施氧舱与医院中心供氧管道的对接方案，包括对接接口、减压装置、稳压装置、安全阀、止回阀、过滤器等全套配件。

- 2.对接点位置：现场勘察后与医院协商确定，原则上在氧舱操作间内设置专用供氧接入箱，便于日常操作及紧急切断。

- 3. 对接后参数要求：

- - 氧舱工作压力：0.2MPa（最高）

- - 供氧入口压力需稳定在0.6~0.8MPa（高于舱压0.4~0.7MPa）

- - 如中心供氧出口压力与本要求不符，供应商须配置压力调节装置（减压或增压）进行适配。

- 4.对接必须符合GB 50751-2020《医用气体工程技术规范》及医院医用气体管理规定。

- 5.须在文件中提供对接技术方案图及安全风险评估报告。

- 五、质保要求：整机免费保修不少于3年（含舱体、控制系统、压缩机、储气罐、消防等），终身维修。

- 六、其他要求：1.含现场勘察、安装调试、办理特种设备使用登记证、操作培训（含康复治疗师）、提供应急预案、软件终身免费升级等；2.提供机房及配套用房的设计、氧舱配套用房的土建工程及全部配套设施建设，确保建成后可立即投入临床使用。